## kèm báo giá
DANH MỤC SỐ LƯỢNG , TÍNH NĂNG KỸ THUẬT HÓA CHẤT VẬT TƯ XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH (Kèm theo bản yêu cầu báo giá ngày 23/ 04 /2024 của TTYT huyện Mỏ Cày Bắc)
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN
1 | Test nước tiểu 11 thông số sử dụng tương thích cho máy cho máy URSA 500 | test |  | 100
2 | que thử đường huyết | test |  | 100
3 | Bơm tiêm 10 ml kim 23G | cây |  | 500
4 | Bơm tiêm 1ml | cây |  | 4000
5 | Bơm tiêm 3ml | cây |  | 500
6 | Bơm tiêm 5ml kim 23G | cây |  | 3000
7 | Dây garo | sợi |  | 3
8 | Kim luồn tĩnh mạch | cây |  | 100
9 | Kim trích lấy máu | cây |  | 100
10 | Lam kính nhám | cái |  | 300
11 | Lọ nước tiểu | lọ |  | 100
12 | Ống nghiệm HEPARINE | ống |  | 100
13 | Ống nghiệm có nắp | ống |  | 1000
14 | Ống nghiệm không nắp | ống |  | 500
15 | Que tăm bông lấy mẫu (( sản) | que |  | 700
16 | Tube EDTA | ống |  | 200
17 | Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế | hộp |  | 10
18 | Băng keo cuộn lụa 2,5cm x 5m | cuộn |  | 200
19 | Chỉ không tiêu các số | tép | 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C | 200
20 | Xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của viruss Dengue | Test | Phát hiện kháng nguyên NS1 Dengue . trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương của người - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, | 100
Hoá chất sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hoá KENZA 240
1 | Glucose | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: "GOD-POD": Đo quang enzymatic. Dải đo: 2.34 – 450 mg/dl. Thành phần: R1: Phosphate buffer 250 mmol/l, Glucose oxidase > 25 U/ml, Peroxidase > 2 U/ml, Phenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l. | 1
2 | Cholesterol toàn phần | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: “CHOD-POP”: Đo quang enzymatic. Dải đo: 4.2 - 695 mg/dl Thành phần: R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l, Phenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Cholesterol esterase ≥ 200 U/l, Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l, Peroxidase ≥ 3 kU/l. | 1
3 | Triglycerid | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: So màu enzymatic sử dụng GPO, PAP, thuốc thử đơn. Dải đo: 9.74 – 1062 mg/dl. Thành phần: R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l, 4-Chlorophenol 4 mmol/l, Mg 2+ 15 mmol/l, ATP 2 mmol/l, Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l, Peroxidase ≥ 2.0 KU/l, Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l, Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l, 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l. | 1
4 | HDL-Cholesterol | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo quang enzymatic trực tiếp với PVS, PEGME. Dải đo: 1.90 – 193 mg/dl. Thành phần: R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l, TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l, Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l, Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l, MgCl2 2 mmol/l; R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l, Cholesterol esterase 5 kU/l, Cholesterol oxidase 20 kU/l, Peroxidase 5 kU/l, 4-aminoantipyrine 0.9 g/l, Detergent 0.5 %. | 1
5 | LDL-Cholesterol | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. | 1
6 | AST (GOT) | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT (Aspartate Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym theo IFCC không có pyridoxal phosphat. Dải đo: 3.84 – 390 U/L. Thành phần: R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l, L-aspartic acid 340 mmol/l, LDH ≥ 4000 U/l, MDH ≥ 750 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l, 2-oxoglutarate 85 mmol/l, NADH 1.05 mmol/l. | 1
7 | ALT (GPT) | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT (Alanine Aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym theo IFCC không có pyridoxal phosphat. Dải đo: 4.4 – 360 U/l. Thành phần: R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l, L-Alanine 709 mmol/l, LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l, 2-oxoglutarate 85 mmol/l, NADH 1.05 mmol/l. | 1
8 | GGT | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: Đo hoạt độ enzym GGT theo Szasz / Persijn. Dải đo: 1.68 - 500 U/l. Thành phần: R1: Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l, Glycyl Glycine 125 mmol/l; R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. | 1
9 | Urea (BUND) | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo động học sử dụng GLDH. Dải đo: 11.5 - 300 mg/dI. Thành phần: R1: Tris Buffer 100 mmol/l, α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l, Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l, GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l; R2: NADH 1.66 mmol/l, Also contains non-reactive fillers and stabilisers. | 1
10 | Creatinin | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: Đo động học không khử protein theo phương pháp Jaffé. Dải đo: 0.08 – 18 mg/dl. Thành phần: R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l; R2: Picric Acid 26 mmol/l. | 1
11 | Acid uric | Bộ | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp: So màu enzymatic. Dải đo: 0.49 – 25 mg/dl. Thành phần: R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l, DHBS 0.50 mmol/l, Uricase ≥ 0.32 kU/l, Peroxidase ≥ 1.0 kU/l, 4-Aminoantipyrine 0.31 mmol/l | 1
12 | Nội kiểm sinh hoá mức trung bình | Bộ | Huyết thanh chứng nội đùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường. | 1
13 | Nội kiểm sinh hoá mức cao | Bộ | Huyết thanh chứng nội đùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa mức bệnh lý. | 1
14 | Chất chuẩn sinh hoá nhiều thông số mức 2 | Bộ | Hóa chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. | 1
15 | Chất chuẩn sinh hoá nhiều thông số mức 2 | Bộ | Hóa chất kiểm chuẩn HDL, LDL, CK-MB mức 2 | 1
Hoá chất sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Celldiff 560
1 | Dung dịch pha loãng | ML |  | 20000
2 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu | ML |  | 500
3 | Dung dịch phân tích 5 thành phần bạch cầu | ML |  | 1000
4 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang | ML |  | 42
5 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | ML |  | 100
6 | Chất chuẩn máy 3 mức | ML |  | 14